- 采购内容

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 最高限价 | - 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3D4K腹腔镜 | - 1套 | - 198万元/套 | - 是 |
| - 2 | - 4K数字一体化手术室 | - 1套 | - 135万元 | - 否 |

二、基本要求

1.供应商须对拟投产品的技术参数真实性负责，若发现技术参数存在虚假，则属于提供虚假资料谋取中标，采购人有权取消其投标（中标）资格并追究其相应的法律责任。（可提供厂家关于技术参数真实性的确认函）

2.为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2020年1月1日以后推出的最新机型。（以注册证时间为准）。（承诺函格式自拟）

3.配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）

4.设备使用年限≥10年（提供证明文件）。

5.交货时提供近半年内生产的机器（提供承诺书格式自拟）。

6.若成为中标供应商后，签订合同时须提供制造商出具的加盖其公章的原厂保修承诺书或确认函。（承诺函格式自拟）

7.设备质保期为原厂整机质保。（可提供厂家证明书）

- 三、3D4K腹腔镜技术要求

- 设备配置清单

| 序 号 | 名 称 | 规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K 3D超高清医用液晶显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 4K摄像主机系统 | 台 | 1 |
| 3 | 3D摄像主机 | 台 | 1 |
| 4 | 3D超高清摄像头镜头 | 根 | 1 |
| 5 | 4K超高清摄像头 | 个 | 1 |
| 6 | LED冷光源系统 | 套 | 1 |
| 7 | 纤维导光束 | 根 | 1 |
| 8 | 全自动智能气腹机系统 | 套 | 1 |
| 9 | 4K超高清胸腹腔镜 | 根 | 2 |
| 10 | 高频电外科系统 | 套 | 1 |
| 11 | 腹腔镜微创手术器械 | 套 | 2 |
| 12 | 医用台车 | 台 | 1 |

- 技术参数要求

1 4K 3D超高清医用液晶显示器2台

1.1 ≥32寸专业医用彩色液晶显示器,支持最高分辨率为4096×2160，抗电刀干扰。

1.2 输入接口包括 HDMI、DVI-D、SDI。

1.3 输出接口包括 DVI-D、SDI、DC。

1.4 与4K 3D超高清内窥镜摄像系统主机同一品牌。

1.5 多窗口显示功能：支持画中画、画与画功能,可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容，满足医院不同影像组合的需求。

2 4K摄像主机系统1台

2.1 可处理3D和2D画面信号功能，输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。

2.2 图像色域范围BT.2020、BT.709。

★2.3 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及3840x2160P超高清图片。

2.4 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

2.5 主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号,单摄像系统实现双镜联合。

2.6 ≥4种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

2.7 术野画面至少5级亮度可调。术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。

2.8 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能，而非调节监视器。

2.9 至少4 个USB接口，其中≥2个USB接口，可进行1920×1080P高清手术拍照并存储手术视频功能。

2.10 具备不少于2个集中控制接口，可实现LED冷光源、气腹机等设备联动控制功能。

2.11 输出端口：具有多种输出端口，如DP、12G-SDI、 DVI-D等。

★2.12 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

- 3D摄像主机1台

- 3.1 可处理 3D 和 2D 画面信号，分辨率支持 ≥1920x1080，逐行扫描，全数字化信号传输。

- ★3.2 摄像主机内置集成图文工作站功能，可术中通过摄像头适时抓取1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

- 3.3 3D术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能，非通过显示器调节。

- 3.4 3D 术野画面至少 5 级亮度可调。术野画面至少 5 级电子变焦功能。

- ★3.5 可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

- 3.6 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

- 4 3D超高清摄像头镜头1根（与主机同品牌）

- 4.1 内窥镜头端整合2组数字图像采集镜片（前置CCD），提供高清分辨率的影像，防止镜头起雾。

- 4.2 可拆卸摄像头连接线，3个可编程摄像头按钮，可编辑不低于4种快捷功能键。

- ★4.3 景深范围：20-200mm。

- 4.4 视向角：30°，外径：10mm，工作长度：≥310mm。

- 4.5 摄像头重量≤450g。

- 4.6 摄像头可实现180度一键翻转，至少具有两种模式。

- 4.7 可同时满足高温高压消毒灭菌和低温等离子消毒灭菌。

- 4.8 电击防护等级：CF-1类，除颤防护。

5 4K超高清摄像头1个（与主机同品牌）

5.1 采集像素：1/3英寸CMOS芯片，摄像头采集像素不小于800万以确保原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据。

★5.2 重量轻≤260g，握持轻便。

5.3 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源等手术设备。

★5.4 摄像头按键不低于3个，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩，按键支持长按，短按设置。

5.5 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

6 LED冷光源系统1套（与主机同品牌）

6.1 LED冷光源功率≥400W，带有集成控制模式功能，可通过手持摄像头调节光源亮度。

6.2 色温：≥5700K，灯泡寿命：≥30000小时，可自动检测灯泡寿命，可预报警，具备快速更换灯泡功能。

6.3 触摸屏，图形直观，用户界面简单明了，与主机同品牌。

6.4 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

7 纤维导光束1根

7.1 纤维导光束，直径：4.8mm，可高温高压消毒。

8 全自动智能气腹机系统1套（与主机同品牌）

8.1 可应用于腹腔镜手术、直肠镜手术、腹腔镜血管摘除手术、胸腔镜手术、开放及腹腔镜辅助心脏手术。

- 8.2 大液晶触摸屏，最大进气量≥40升/分钟。

- 8.3 具有加热功能，增加患者手术舒适度，并减少内窥镜起雾。

- 8.4 具有成人和儿童高精度模式；人压力调节范围：1-30mmHg；儿童调节范围:1-15mmHg。小儿模式压力设置0.1-15 mmHg，对于一些压力比较敏感的小儿外科手术，可设置最大进气量≤15升/分钟。

- 8.5 流速调节范围：1-40L/min。儿童流速调节精度：0.1-15L/min。

- 8.6 可适用于高压气瓶和中央供气，具有细菌和杂质过滤功能，可自动识别二氧化碳。

8.7 全最高等级CF-1类，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

9 4K超高清胸腹腔镜2根（与主机同品牌）

9.1 临床可用于腹腔镜，普外、胸外、妇科、肿瘤外科及泌尿外科等多科室使用。

★9.2 30度斜视镜，用于成人，柱状晶体排列，直径≤10mm，工作长度≤31cm。

9.3 视场角≥80°。

9.4 景深范围3-100mm。

10 高频电外科系统1套

10.1 全触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可兼容同品牌高频氩气及排烟系统。

10.2 最小功率为1W，最大切割功率≥400W，最大凝血功率≥250W。

10.3 多种电流模式可选，≥19种电流模式，频率根据组织阻抗在350KHz-500KHz之间自动调节。

10.4 自带出厂预设手术程序，方便快速应用，预设程序≥17组，可存储程序≥50组。

10.5 负极板动态监控系统，并在屏幕上通过进度条动态显示负极板贴合状态（需提供屏幕进度条照片）。

10.6 基本产品标准：防护等级I 级符合IEC 601-1标准，漏电流（高/低频）符合IEC 601-1标准。

11 腹腔镜微创手术器械2套

11.1 器械套包含：6mm穿刺器2个，11mm穿刺器2个，11/5转换器1个，剪刀1把，弯分离钳1把，直角分离钳1把，无创抓钳1把，肺叶钳1把，取石钳1把，输卵管抓钳1把，双极电凝钳1把，电钩1把，持针器1把，冲洗吸引管1根，单极导线1根，双极导线1根，钛夹钳1把，肠钳1把。

12 医用台车

12.1 内窥镜专用台车,分层内置电源接口。

- 四、4K数字一体化手术室

1.技术参数要求

第一部分  	商务补充需求

| 序号 | 商务条款项目 |
| --- | --- |
| 1★ | 数字化手术室系统软件需提供软件著作权登记证书，登记证书著作权人信息须和数字化手术室产品生产供应商保持一致。数字化手术室系统需提供企业标准备案文件官网查验网络链接地址，可通过国家标准化管理委员会官网查验。 |
| 2★ | 需提供数字一体化手术室产品第三方检测报告，报告委托单位需要和生产供应商保持一致，检测型号与所投标型号保持一致，第三方检测机构需具备并提供CNAS中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书扫描件。 |
| 3★ | 需提供ISO 9001质量管理体系认证证书复印件。证书体系覆盖中需包含数字一体化手术室系统的设计、开发、生产、安装服务项目，需提供数字化手术室生产商ISO13485认证证书复印件。证书认证范围需包含数字一体化手术室系统。 |

第二部分  	4K数字一体化手术室及示教会议室整体功能要求

| 类型 | 数量 | 序号 | 整体功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4K高端数字一体化手术室 | 1 | 1.1 | 在手术室墙壁内嵌1台不小于23英寸的数字化手术室触摸控制工作站，包含医用键盘，支持系统一键启动； |
|  |  | 1.2 | 支持手术室医疗设备6路信号源的输入。每路信号均支持4K（3840*2160P）分辨率，60fps信号源输入，并支持向下兼容； |
|  |  | 1.3 | 可通过手术室嵌墙触屏完成对手术环境的预设及手术设备的控制功能，需实现对4K全景摄像头、同品牌手术无影灯、手术床、腔镜、气腹机、光源和背景音乐模块等设备的控制功能； |
|  |  | 1.4 | 可通过手术室嵌墙触屏完成对接入系统的所有信号源实现4k刷新率画质的画中画和4分屏控制； |
|  |  | 1.5 | 可通过手术室嵌墙触屏发起或加入任意一间4K数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议； |
|  |  | 1.6 | 可通过手术室嵌墙触屏同时完成4k信号的采集录制功能； |
|  |  | 1.7 | 可通过手术室嵌墙触屏同时完成录制文档和拍摄相片的调阅管理； |
|  |  | 1.8 | 在手术室墙壁内嵌1台4K，65寸显示屏,可通过路由显示采集到的任意图像； |
|  |  | 1.9 | 安装1个4K全景摄像机，可完成术内外视频互动，摄像头的云台以及画面缩放均可在控制终端界面上进行调节； |
|  |  | 1.10 | 手术灯供应商需提供悬吊支臂，配合数字化供应商完成安装1台31寸4K医用显示器，显示器可通过路由显示采集到的任意图像； |
|  |  | 1.11 | 扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴无线话筒实现语音的互动； |
|  |  | 1.12 | 支持在手术室内配置1台移动平板，与触摸终端同步控制，实现除视频会议外的其他功能； |
| 4K会议室（光纤版） | 1 | 2.1 | 在示教会议室安装1台不小于23英寸的控制工作站； |
|  |  | 2.2 | 在示教会议室墙壁挂墙安装1台不小于65英寸的4K显示屏,可通过路由显示采集到的任意图像； |
|  |  | 2.3 | 可发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议； |
|  |  | 2.4 | 可同时完成对录制文档和拍摄相片的调阅、删除，信息编辑； |
|  |  | 2.5 | 可通过控制工作站完成视频源的选择切换； |
|  |  | 2.6 | 与会议室现有显示屏对接信号,可通过触控路由显示采集到的任意图像； |
|  |  | 2.7 | 在墙面安装1个4K全景摄像机，可被云台控制； |
|  |  | 2.8 | 扩音音箱采用挂墙的安装方式，用户采用无线手持话筒实现语音的互动； |
|  |  | 2.9 | 示教室端可调节本地音量大小、支持一键静音/解除静音； |
| 4K会议室（网络版） | 1 | 3.1 | 院方自备大屏显示器、音箱、音频功放、麦克风，供应商完成信号对接，可通过数字化会议系统实现发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议 |
|  |  | 3.2 | 可发起或加入任意一间数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议 |
|  |  | 3.3 | 可同时完成对录制文档和拍摄相片的调阅、删除，信息编辑； |

第三部分  4K数字一体化手术室系统软件功能要求

| 4K数字一体化手术室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 软件功能需求描述 | 证明材料要求 |
| 1★ | 在视频处理架构需要采用流媒体编解码技术，手术室内直接将所有医疗设备输出信号全部转换成光信号流（4K信号源的信号质量须保证分辨率不低于3840*2160P、刷新率不低于60fps），再将信号通过光纤输出给万兆交换机，再通过手术室嵌墙中控触屏实现将信号流通过光纤分配给手术室4K屏和会议室4K显示器。针对视频录制通过编码后交由中央存储服务器实现，录制视频需保证4k分辨率，刷新率不低于60fps。 | 需提供系统架构图证明以上环节实现的模式符合4K光纤流媒体架构的要求 |
| 2 | 在视频路由界面可选中手术间内的视频源（如术野摄像机、全景摄像机、腔镜、监护仪等信号），任意分配至指定显示终端，在选中视频源时触控屏中央可实时呈现选中信号源的动态实时视频预览画面，同时在手术室内视频路由的画面切换响应时间不超过0.1秒。 | 针对视频路由的画面切换响应时间不超过0.1秒提供第三方检测报告证明文件。 |
| 3 | 选择信号源可点击录制按钮，进行影像录制，同时录制视频的分辨率均不低于3840×2160P，刷新率不低于60fps。录制过程中可随时暂停、恢复录制。 | 提供3840×2160P分辨率，60fps刷新率的视频录制质量的第三方检测证明报告。 |
| 4 | 支持录制过程中对服务器硬盘、外接USB设备容量进行实时显示，同时实时为临床手术监测录制剩余磁盘空间，方便医护人员理解。当磁盘空间不足时，及时提醒医护人员更换磁盘，为手术影像录制保驾护航。可支持在录制以及非录制状态进行拍照保存。支持边录边点功能，直播时即可点播并可前后拖动进度，便于随时对手术过程进行实时回溯分析； | 提供系统界面截图证明录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示 |
| 5 | 支持录制过程中可预览录制信号源的实时画面，确保录制画面符合临床所需，为后期影像处理做好准备；支持选择有声录制和无声录制两种录制方式； | 提供图片 |
| 6 | 手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度 | 提供截图，证明可调节录制清晰度 |
| 7 | 可在手术内完成后对已存储文件浏览、编辑和删除。并通过等级权限管理来限制录制文件的查看、编辑、删除。可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序。文档管理系统以患者为中心，为医护人员按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行智能分类管理，患者文件夹管理方式，避免出现同名同姓信息混淆问题 | 提供文档检索界面截图，证明支持可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字完成检索功能 |
| 8★ | 手术室和示教会议室的会议系统可同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性。同时手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准。 | 提供4方头像会议的画面界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。提供第三方检测报告证明手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准 |
| 9 | 在院内科室办公室，可通过医院内网实现和数字化手术室的视音频会议，观看手术室任何一路接入数字化手术室系统的手术直播画面，同时直播画面分辨率可达3840x2160P，刷新率可达60fps | 提供第三方检测报告证明直播画面分辨率最高可达3840x2160P，刷新率可达60fps。 |
| 10★ | 设备集总控制功能，实现对手术室内音视频设备及同品牌医疗设备进行集中控制，医疗设备控制界面与被控设备做原型化设计保证操作界面UI风格、图标样式和操作逻辑保持一致。可控制功能包含但不限于手术灯亮度调节、术野摄像变焦，手术床升降、左右倾；腔镜白平衡、亮度调节等 | 提供数字化手术室系统设备控制软件界面列表截图（需包含手术灯、手术床、腔镜等设备）及控制功能截图（体现手术灯、手术床、腔镜的功能及原型化界面），证明可以完成设备集总控制功能。 |
| 11 | 手术场景设置功能，将手术室显示器图像、同品牌手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备的参数控制融合集成，在同一个软件界面上快速调节，形成手术室设备控制中心；支持手术室常用场景的设置和保存，不同的用户可分别在个人账号下进行手术场景的新建和应用，并提供对应应用一键快捷按键，一键完成手术术种切换、 术前准备工作，构建手术室智能管理平台； | 提供数字化手术室系统设备控制软件界面场景截图（新建场景、保存场景、应用场景），场景截图需包含手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备，以证明可完成场景的一键预设功能。 |
| 12★ | 可将术中存储的视频影像保存在医院网络服务器上，录制分辨率达到4K（3840*2160P），刷新率达到60fps。术中存储的数据在手术室内设备关机后，仍然可以在术外医生办公室，通过PC电脑通过网络快速访问到术中存储的数据，同时可以完成对数据编辑管理。 | 提供术外PC端访问术中视频文档UI截图 |
| 13 | 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分为三级，并以不同颜色相似：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别。 | 给出报警功能提示界面截图，同时给出逻辑报警触发事件的清单 |
| 14 | 音乐播放功能：实现通过USB接口，将外部存储设备中的音乐文件导入数字化手术室系统中，通过系统内置播放器进行播放，支持文件排序，支持顺序播放，随机播放等模式 | 提供截图证明可在数字化手术室界面下完成音乐可导入和不同曲目的播放 |
| 15 | 在医院采购方配合协调提供HIS接口的前提下，实现与现有院方HIS系统的软件对接，实现医护人员可一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索。 | 提供HIS的软件对接原理说明文件，同时图片HIS对接效果证明文档以及不少于10家的HIS对接用户名单，名单需包含用户及对接HIS厂家的名单列表。 |

第四部分  4K数字一体化手术室系统硬件要求

| 序号 | 项目 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K数字一体化手术室系统主机 |  |
| 1.1 | 对前端触控系统的信号路由、手术视频会议、手术视音频录制、环境预设以及文档管理功能提供支持； |  |
| 1.2 | 可支持系统一键开关机，最多支持12个电源输出，电源输出满足220V 50/60Hz； |  |
| 1.3 | 支持对手术室内所有视频信号、音频信号及控制信号的集中管控和分配； |  |
| 1.4 | 需支持手术室内系统整体对视频的4K级别的画质处理能力，确保画质的真实和画面的时效性； |  |
| 2 | 视频画面处理器 |  |
| 2.1 | 支持输入分辨率不低于3840×2160p@60fps；输出分辨率最高支持3840×2160p@60fps； | 提供第三方检验报告，证明输入输出分辨率支持3840x2160P，刷新率不低于60fps |
| 2.2 | 提供不少于1个SPF+输入和1个HDMI输出； |  |
| 2.3★ | 具备对四分屏、画中画画面的自由信号拼接及小画面四周定位功能； | 提供系统硬件照片证明所采用的是硬件画中画，而非软件画中画 |
| 3 | 中央触控终端（嵌入式） |  |
| 3.1★ | 中央触控终端整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，四周配有金属防撞边条； | 需提供金属防碰撞边框照片；玻璃触控屏幕照片 |
| 3.2 | 安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起； |  |
| 3.3 | 具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件； | 提供嵌墙后触控终端前面板开启和闭合时的过程照片，证明前面板支持快速维修功能 |
| 3.4 | 触控屏幕亮度不低于300cd/m2，对比度 不低于1000:1； |  |
| 3.5 | 支持一键唤醒功能，无需多键启动； |  |
| 3.6 | 可视角度可达：178*178；；触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持10点触控； |  |
| 3.7★ | 提供接口包括USB接口，一键开关机按钮，手术床控制急停按钮（选配）； | 提供术床控制急停按钮照片，以证明相关工艺功能 |
| 4 | 视频编码器 |  |
| 4.1 | 视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装； | 提供视频编码器在吊塔托盘下侧隐蔽式安装的证明资料（图片） |
| 4.2 | 支持H.264编码；采用混合编码技术；支持RTSP协议栈； |  |
| 4.3 | 主流辅流可独立关闭，主流和辅流支持各自独立设置编码格式; |  |
| 4.4 | 支持SDVoE编码输入：分辨率最高支持：3840×2160P 刷新率支持60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms； | 提供第三方检验报告证明编码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms |
| 4.5 | 工作模式和码率可调；码率格式：CBR/VBR； |  |
| 4.6 | 支持对信号源拍照，同时支持修改分辨率；支持POE供电，供电标准符合IEEE802.3at； |  |
| 4.7 | 支持4K输入接口：HDMI、DP、12G-SDI； |  |
| 4.8 | 支持对信号源拍照，同时支持修改分辨率；支持POE供电，供电标准符合IEEE802.3at； |  |
| 4.9 | 支持4K输入接口：HDMI、DP、12G-SDI； |  |
| 4.10 | 输出接口不少于1×SPF 10000Mbps（光口）1×RJ45 1000Mbps（网口）； |  |
| 5 | 视频解码器 |  |
| 5.1★ | 支持SDVoE解码输出：分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms； | 提供第三方检验报告证明解码器分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于 32ms |
| 5.2 | 断电再重启保留关机前的设备参数，包括但不限于IP模式(DHCP/静态)、设备IP地址、掩码、网关、设备名称、设备之间的视频链路关系； |  |
| 5.3 | 可以查询到解码器目前的视频来源编码器，最好可以有查询多个解码器对应各自编码器源的功能； |  |
| 5.4 | 可通过网络指令的方式调用API接口； |  |
| 5.5 | 支持POE供电，供电标准符合IEEE802.3at； |  |
| 5.6 | 信号输出接口支持HDMI、DP； |  |
| 5.7 | 输入接口不少于1×SPF 10000Mbps（光口）； |  |
| 6 | 全景编码器 |  |
| 6.1 | 支持SDVoE编码输入：分辨率支持：3840×2160p@60fps； |  |
| 6.2 | 编解码传输延迟低于 32ms； |  |
| 6.3 | 输入接口：HDMI；输出接口：1×SPF+ 10000Mbps（光口）； |  |
| 6.4 | 支持POE供电，供电标准符合IEEE802.3at； |  |
| 7 | 4K全景摄像机 |  |
| 7.1 | 超清4K全景摄像机，支持超大视场角，支持PTZ控制； |  |
| 7.2 | 支持20倍光学变倍，16倍数字变焦； |  |
| 7.3 | 支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输； |  |
| 7.4 | 最大支持4K 60fps高帧率输出；支持断网续传功能保证录像不丢失； |  |
| 7.5 | 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境拍摄； |  |
| 7.6 | 支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°； |  |
| 7.7 | 支持区域曝光与区域聚焦功能；支持红外遥控器控制；防雷、防浪涌、防突波；支持POE供电； |  |
| 8 | 31寸4K医用显示器 |  |
| 8.1 | 能够支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示； |  |
| 8.2 | 具有HDMI、DP、12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示； |  |
| 8.3 | 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示； |  |
| 8.4 | 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； |  |
| 8.5 | 最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； |  |
| 8.6 | 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；显示器对比度≥1400:1； |  |
| 9 | 65寸4K显示器（挂墙式) |  |
| 9.1 | 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率支持超高清4K（3840x2160P），屏幕比例为16:9，视角：178*178； |  |
| 9.2 | 屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内； |  |
| 9.3 | 显示器需具备GAMMA曲线调教功能； |  |
| 9.4 | 使用寿命不小于50000小时，具备数据控制接口RS232，具备视频输入接口HDMI*2。具备USB接口。提供挂墙安装组件； |  |
| 10 | 65寸4K显示器（嵌墙式) |  |
| 10.1 | 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率支持超高清4K（3840x2160P），屏幕比例为16:9，视角：178*178； |  |
| 10.2 | 屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内； |  |
| 10.3 | 显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式； |  |
| 10.4 | 使用寿命不小于50000小时，具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口； |  |
| 10.5 | 显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起。 支持面板实体按键切换输入视频源； |  |
| 10.6 | 配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换； |  |
| 11 | 65寸4K触控显示器（嵌墙式) |  |
| 11.1 | 屏幕尺寸≥65英寸，分辨率支持超高清4K（3840x2160P），屏幕比例为16:9，视角：178*178； |  |
| 11.2 | 屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内； |  |
| 11.3★ | 显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式； | 提供显示器需具备GAMMA曲线调教功能，支持DICOM模式的照片 |
| 11.4 | 具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口； |  |
| 11.5 | 使用寿命不小于50000小时； |  |
| 11.6 | 显示器设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，四周有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起； |  |
| 11.7 | 支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换； |  |
| 11.8 | 配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换； |  |
| 11.9 | CPU主频不低于1.5GHz；，内存不低于8GB，硬盘不低于128GB；支持触摸操作； |  |
| 12 | 音频处理器 |  |
| 12.1 | 不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出； |  |
| 12.2 | 6个通道的AEC--声学回声消除，自动回声，自动增益； |  |
| 12.3 | 包括一个USB音频接口，可提供多达4个数字音频的发送和返回；支持Dante音频网络连接； |  |
| 13 | 吸顶音箱 |  |
| 13.1 | 音箱为8 Ω 额定阻抗，音频频率范围需在50 Hz ~ 20 kHz； |  |
| 13.2 | 具备25 W连续粉噪功率，50 W 连续节目功率，110° 锥形辐射。内部驱动器需带有过载保护； |  |
| 14 | 音频功放系统 |  |
| 14.1 | 单声道、双声道和多通道功率放大器，功放单元输出功率不大于60 W rms，通过能源之星 ENERGY STAR®认证； |  |
| 14.2 | 满足专业级的信噪比和 THD+N 性能，并具备D 类波纹抑制技术，并采用对流冷却的功率放大器，保证极低的瞬间电流，具有功率因数纠正用以清除交流线路上的谐波； |  |
| 15 | 领夹无线麦克风 |  |
| 15.1 | 工作频点250KHz为步进可调，工作频点可调范围不低于25MHz，信噪比 > 95 dB(A)； |  |
| 15.2 | 麦克采用数字锁相环多信道频率合成技术，可提供多达200个信道选择，方便多台设备同时使用； |  |
| 16 | 移动控制终端 |  |
| 16.1 | 移动触控终端设备CPU不低于Intel® Core i5； |  |
| 16.2 | 分辨率：不低于2736 x 1824； |  |
| 16.3 | 固态硬盘容量不小于128GB，屏幕不小于10"，支持十点触控技术； |  |
| 16.4 | 同时具备双摄像头（前置不小于500万像素，后置不小于800万像素）； |  |
| 16.5 | 内置扬声器麦克风。支持支持802.11a/b/g/n无线协议，支持蓝牙，支持Windows操作系统； |  |
| 17 | 服务工作站（12T） |  |
| 17.1 | CPU不低于XEON 1.7GHz；内存≥16G； |  |
| 17.2 | 支持 3.5" SATA可扩展式存储硬盘槽，最高支持硬盘数≥8，支持RAID 5； |  |
| 17.3 | 主板集成远程管理芯片；支持万兆网络适配器；可支持12T的硬盘扩展； |  |
| 17.4 | 网络交换设备具有至少24个10GE SFP+端口，6个40GE/100GE QSFP28端口； |  |
| 17.5 | 支持1+1电源备份；包转发率：1260Mpps，交换容量：2.56T/25.6Tbps； |  |
| 17.6 | 支持完善的二、三层组播协议，支持PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping； |  |
| 17.7 | 支持OSPF、ISIS、BGP、VRRP 等三层特性； |  |
| 18 | PC端软件 |  |
| 18.1 | 可兼容Windows系统；PC客户端可基于PC机实现手术视频会议，手术视频直播观摩，手术视频文档管理、手术文档编辑以及手术视频和图片文档的下载； | 提供PC端视频文档下载界面截图证明文档 |

三、设备配置清单

| 4K高端数字一体化手术室 |  |  | 1间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品项目 | 说明 | 数量 |
| 1 | 中央处理系统 | 4K数字一体化手术室系统主机(手术室) | 1 |
| 2 |  | 中央触控终端（嵌入式） | 1 |
| 3 |  | 交换机 | 1 |
| 4 | 视频处理模块 | 4K全景摄像机 | 1 |
| 5 |  | 视频编码器 | 6 |
| 6 |  | 视频解码器 | 3 |
| 7 |  | 视频画面处理器 | 1 |
| 8 | 视频显示模块 | 31寸4K医用显示器 | 1 |
| 9 |  | 65寸4K触控显示器（嵌墙式) | 1 |
| 10 |  | 65寸4K显示器（嵌墙式) | 1 |
| 12 | 音频处理模块 | 领夹无线麦克风 | 1 |
| 13 |  | 音频功放 | 1 |
| 14 |  | 吸顶音箱 | 1 |
| 15 | 手术室设备集总控制系统模块 | 设备控制模块 | 1 |
| 16 | 移动触控模块 | 移动控制终端 | 1 |
| 17 |  | 无线AP | 1 |
| 18 |  | 移动端软件 | 1 |
| 19 | 线缆包 | 4K数字化手术室线缆包及安装 | 按需提供 |
| 小会议室（光纤版） |  |  | 1间 |
| 序号 | 产品项目 | 说明 | 数量 |
| 1 | 中央处理系统 | 数字一体化手术室系统主机(示教/会议室) | 1 |
| 2 |  | 中央触控终端（示教/会议室） | 1 |
| 3 |  | 交换机 | 1 |
| 4 |  | 示教会议机柜 | 1 |
| 5 | 视频处理模块 | 4K全景摄像机 | 1 |
| 6 |  | 视频解码器 | 2 |
| 8 | 视频显示模块 | 65寸4K显示器（挂墙式) | 1 |
| 9 | 音频处理模块 | 音频处理器 | 1 |
| 10 |  | 手持无线麦克风 | 1 |
| 11 |  | 音频功放 | 1 |
| 12 |  | 壁挂音箱(表面安装) | 1 |
| 13 | 远程会议对接模块 | 视频编码器 | 1 |
| 14 |  | 视频解码器 | 1 |
| 18 | 线缆包 | 4K数字化手术室线缆包及安装 | 按需提供 |
| 跨院区会议室 |  |  | 1间 |
| 序号 | 产品项目 | 说明 | 数量 |
| 1 | 视频显示及会议套件 | 院方自备 | 1 |
| 2 | 会议系统 | PC端软件 | 1 |
| 3 | 线缆包 | 4K数字化手术室线缆包及安装 | 按需提供 |
| 存储服务站 |  |  | 1套 |
| 序号 | 产品项目 | 说明 | 数量 |
| 1 | 服务工作站 | 服务工作站（12TB） | 1 |
| 4 |  | 服务器机柜 | 1 |
| 5 |  | HIS对接模块 | 1 |
| 6 |  | PC端软件 | 1 |

- 五、商务要求

1.3D4K腹腔镜在技术上的先进性和创新性，对手术操作的提升效果，应提供包括但不限于以下内容的证明材料：

①成像技术

②图像处理算法

③3D 显示与视觉感知技术

2.4K 数字一体化手术室的系统集成能力和安全合规性，应提供包括但不限于以下内容的证明材料：

①医院信息系统对接能力

②第三方设备适配能力和模块化设计

③数据安全与隐私保护

3.供货、安装与调试

（1）供应商须向采购人提供操作手册一套。

（2）在货物到达使用单位后，供应商应在 2 天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

（3）运输方式：专业医疗设备运输团队，确保运输过程中的防震、防潮、温控措施。

（4）设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

（5）供应商须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4.培训与技术支持

（1）供应商应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。

（2）向采购人提供临床技术支持：安排临床专家（如三甲医院主任）参与装机后前 10 台手术跟台指导

5.售后服务

4K数字一体化手术室：

（1）有专业售后团队，报修后立即响应，并在4小时内到达现场处理。在报修后24小时内确保设备正常运行。无法在24小时内解决的，在报修后48小时内提供备用产品，不影响科室开展正常医疗工作。

（2）保证所有零部件稳定供应10年以上。

3D4K腹腔镜：

（1）在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作。

（2）维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。